- 第一章  项目技术规范和服务要求

- 概  述

本次采购货物为婴儿洗浴中心，供应商应根据采购文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。本项目明确的品牌仅为推荐品牌，供应商可选择优于或相当于推荐品牌的产品参与投标，

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿洗浴中心 | 1 | 套 | 温州医科大学附属第二医院 |

- 货物技术规格及配置

1.系统包括婴儿洗礼池和婴儿护理台，一键满足临床工作需求。

2.婴儿洗礼，全程恒温流动水清洗，恒温：38-40°不卡顿，洗礼池和游泳池同时使用时，互不影响，恒温水控制器可自动调节温度，防止过冷或过热出水对婴儿造成意外的刺激或伤害，最大程度保证婴儿的安全。

3.排水时间不超过10min，启动排水15min后自动关闭排水阀。节约时间及人力。

4.台面、洗礼池、护理平台全部采用PMMA高分子材料，板厚4～5mm，表面光滑，易清洗，耐磨损，寿命长。

5、台面及功能背板全部采用高分子材料，用模具吸塑一次性成型。具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其它普通塑料），耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。

6、台下柜接地部分往里倾斜15度设计，充分保证了操作人员的舒适感，有效缓减工作人员的疲劳。

7、设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活。

8、台面支架为优质不锈钢制作，带万向轮，柜体内有防腐防潮的专用PVC储物底板。柜门采用专业定做的整体烤漆面板制作，颜色可供选择。

9、定制洗礼池外形规格：长×宽×深×高900mm×890mm×300mm×850mm，内腔规格：长×宽×深790mm×530mm×270mm。（±5mm）

10、洗礼池控制器：

10.1电压DC12V，通水孔径16mm。

10.2液晶显示屏（㎜）长×宽≥100×35，全中文显示室内温度及水龙头出水温度。

10.3高温自动断水，具体温度范围可自行设定。

10.4须与恒温水控制器配套使用。

11、恒温水控制器：

11.1调温精度±2℃。

11.2高温范围30℃～55℃，防止过冷或过热出水对人体造成意外的刺激或伤害。

11.3工作温度0℃～100℃。

11.4原装混水阀芯，精度高，一致性好。阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术。

12、洗礼池用水恒定可调控，

13、水龙头采用304不锈钢高抛龙头，并可以自由伸缩。

14、配置清单：

14.1 洗礼池及台面：2个

14.2 婴儿护理平台：2个

14.3 婴儿称平台：1个

14.4 恒温水控制器：2套

14.5 洗礼池控制器：2个

14.6 给排水系统：6点位

14.7 洗礼池护套圈：2个

14.8 一次性可降解洗礼池套袋：50个

- 其他要求

1．本标总价中包含全部采购产品的安装、调试及人工等费用。

2.质保期：自产品最终验收合格并交付使用之日起计算质保期不少于1年，货物发生故障时，接到采购人通知后1小时内服务响应、6小时内到达现场维修。质量保证期内，产品发生任何非人为所造成的故障和损坏，均由中标人负责免费修复，失效零件予以免费更换，不收取人工费用。产品在保质期内如有质量问题投标商免费负责退换。

3.交货期：30天

4.场地参考图纸：（具体以现场测量为准）

- 第二章  合同条款（参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

- 定义：

本合同下列述语应解释为：

  - “合同”即由甲乙双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由温州医科大学附属第二医院（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，供应商在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如供应商在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

  - “合同价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。

  - “货物”是指根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械和其它材料。

  - “服务”是指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

  - “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 包装要求

  - 除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

- 装运标记

  - 乙方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

1）   收货人

2）   货物名称和箱号

3）   合同号

4）   发货标记（唛头）

5）   到达站或到货地点

6）   外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

7）   毛重/净重（用公斤表示）

  - 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，乙方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 交货方式：

6.1  现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2  在现场交货条件下，乙方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

  - 如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

- 7.  ▲交货地点：温州医科大学附属第二医院南浦院区。

- 8.  ▲完工时间：合同生效后  30天内完成供货安装调试。

9.  付款方式

9.1 在合同签订前乙方应提供合同总金额5%的履约保证金，如乙方未按规定提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后，完成全部货物到货经甲方查验清点无误并最终完成安装调试、验收合格后，原则上三个月内启动付款申请，同时履约保证金自动转为产品质量保证金（节假日顺延）。

9.2在完成整个项目、办理结算手续并支付至结算价100%后的一个月内无息退还履约保证金（节假日顺延）。

10  技术文件和资料

10.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《招标内容及要求》部分中规定，甲乙双方可根据招标要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2  如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

11  质量保证

11.1乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用合格的工艺和材料制造而成的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能要求，并随货提供质检报告单。乙方应保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

- 乙方履约延误

12.1 乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

12.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

12.3 除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误交货或提供服务将按合同条款13条规定被收取误期赔偿费。

12.4 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从甲方的统一安排。

- 误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

- 不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 税费

15.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

15.2 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

- 违约终止合同

16.1甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

16.2 如果甲方根据上述第16.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3  若乙方提供的货物与合同规定的货物规格、数量、型号不符，并存在以次充好的情况，其情节严重的甲方有权直接终止合同并追究乙方造成的损失及乙方责任。

- 履约保证金的罚没

17.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中予以补偿。

17.2  如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

  - 乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

- 双方责任

18.1甲方

(1)  按合同规定向乙方支付货款。

(2)  组织对货物的验收。

18.2乙方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 争端的解决

19.1  合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

19.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

  - 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

  - 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 转让和分包及产品不可替代

20.1  未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

21.2  产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效及其他

22.1 合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

22.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

22.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

| 甲方：（印章） 全权代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： | 乙方：（印章） 全权代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

注：此合同范本仅供参考，具体以双方最后签订的合同为准

第三章、报价文件材料

1.报价一览表

报价一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温州医科大学附属第二医院婴儿洗浴中心采购 | 大写： 小写： |

▲说明：1. 报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的所有价款，包括但不限于制造、货物款、装卸、运输、税金、保险、安装调试、检测验收（含第三方检测验收）、售后服务、质保期保障、招标代理服务费及其他不可预见费等全部费用，实行固定费用总包干。供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

2.中标人在履行服务合同后，采购人将以实际完成工作量进行合同结算，供应商在投标文件分项报价表中所报单价作为本次招标最终结算依据，按照实际完成工作量乘以单价算出项目结算价。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

分项报价表

项目名称：

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 预估数量 | 综合单价 （元/只） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：▲不提供《报价分项表》将视为没有实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

1. 合计总价应与附件二“报价一览表”中报价相一致。

2. 不提供投标明细报价表将视为没有实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

3. 投标分项报价表为综合单价，运杂及保险费（含卸货）、技术服务费、售后服务费等、税金、检验（第三方检验检测费用）其他相关费用平摊至综合单价内。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

5. 供应商提供产品质量、价格最佳的制造厂商（或品牌）的货物进行报价。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

## 3、资信和商务文件

供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  |  | 固定资产（万元） |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |  |
| 供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |  |
| 供应商简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业规模、相关认证资质证书、人员配备、财务状况、内部各种规章制度等

4. 法定代表人资格证明及授权委托书

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

供应商：（盖公章）

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

授权委托书

我        （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

供应商：（盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。

5.供应商资格证明文件

a. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

b．有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

c．有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

d.有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

e.供应商2016年经审计的财务报表（需附资产负债表、损益表、现金流量表），未经审计的提供资产负债表、损益表、现金流量表（复印件加盖公章），成立不足一年的，自成立时间开始提供；

f.供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

g.至本项目投标截止前未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准]。

6. 商务技术规格偏离表

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

供应商盖章：

注：1、如完全粘贴采购文件的要求，视为没有实质性响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

供应商（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

7、技术文件

（1）供应商简介

（2）详细的供货清单一览表

（3）项目实施方案（包括产品的生产加工标准、加工工艺、质量标准和质量控制措施等）

（4）产品的检验、检测报告等质量证明材料

（5）配送能力及配送方案

（6）特殊情况应急方案。

（7）售后服务方案；

（8）供应商近三年同类项目业绩；证明材料为合同复印件；

（15）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有）.